稳定同位素15N标记的三聚氰胺

试 验 报 告

（送审稿）

一、试验目的

确定稳定同位素15N标记的三聚氰胺产品的纯度和15N同位素丰度值的测定方法。

二、试验方法

因目前国际国内尚未公开发表稳定性同位素15N标记三聚氰胺的检测方法和技术标准，通过查阅文献可知，分析天然丰度三聚氰胺多采用高效液相色谱（HPLC）法测定其含量，本品为高纯度产品，拟采用高效液相色谱法，以成本低廉的天然丰度三聚氰胺做外标，标准曲线法准确测定三聚氰胺-氨基-15N3的纯度。并采用液相色谱-质谱联用仪，进行三聚氰胺-氨基-15N3中15N标记同位素丰度的质谱法测定。该分析方法操作简便、快速，样品的消耗量较少，符合经济的要求，测定结果准确度好，精密度高，重复性好，可作为标准推荐的方法。

1. 方法原理

1.1 HPLC分析原理

将三聚氰胺-氨基-15N3配成一定浓度样品，将溶液注入HPLC中，利用不同物质在固定相与流动相之间的吸附或分配系数的差异，经过连续多次在两相间的交换，最终实现产品中各组分的分离。

外标法是样品纯度定量最常用的方法。配制系列已知浓度的标准溶液，经高效液相色谱检测，得到峰高或峰面积对溶液浓度的标准曲线。三聚氰胺-氨基-15N3的纯度分析就是采用外标法测定。只需测得三聚氰胺-氨基-15N3溶液在相同色谱条件下的峰高或峰面积，即可求得试样的浓度，根据公式（1）可计算得到其纯度值（质量分数）。

采用紫外吸收检测三聚氰胺-氨基-15N3的纯度，由图1可知三聚氰胺-氨基-15N3在202nm处有强吸收，考虑到乙腈-甲酸溶液和乙腈-甲酸铵溶液的干扰，以及结合现有的文献方法，选用240nm作为检测条件，得到满意的试验结果。

图1 三聚氰胺-15N3的紫外吸收谱图

1.2 MS分析原理

将样品配成溶液，引入有机质谱的离子源，通过ESI电离方式，在高静电梯度下，使样品溶液发生静电喷雾，在近大气压下的干燥气流中形成带电雾滴。随着溶剂蒸发，通过离子蒸发等机制，形成气态离子，进入质谱。待测三聚氰胺-氨基-15N3配制成溶液，进入质谱后按离子的质荷比（m/z）不同甲乙分离，最终被离子收集检测器采集到形影的质谱信息。结合“质量簇”分类计算法计算三聚氰胺-氨基-15N3的同位素丰度值。

图2 三聚氰胺-氨基-15N3的质谱图

1.3 质谱分析

1.3.1 仪器与试剂

仪器：日本Shimadzu公司LCMS2020单四级杆液质联用仪；美国Thermo Fisher Scientific公司TSQ Quantum Access 三重四级杆液质联用仪；美国Harvard Apparatus公司11 Plus蠕动泵；Hamilton 1750RNR 500μL平头注射器；美国Merck Millipore SimplicityTM超纯水系统；德国Sartorius天平。

试剂：甲醇（色谱级，西班牙Scharlau公司）；乙腈 （色谱级，西班牙Scharlau公司）；甲酸（色谱级，德国CNW公司）；甲酸铵 （质谱级，德国CNW公司）；三聚氰胺标准品（德国Dr. Ehrenstorfer 公司）；三聚氰胺-氨基-15N3（上海化工研究院有限公司自制）。

1.3.2 待测样品溶液配制

取少量样品置于1.5mL离心管中，加入1mL无水甲醇充分溶解浓度约为10mg/L，试样溶液经0.22μm孔径的有机相针式过滤器过滤备用。

1.3.3 仪器参数

Shimadzu LCMS2020单四级杆液质联用仪：仪器控制和实验数据处理采用岛津公司LabSolution v5.4 PS3软件；Thermo Fisher Scientific公司TSQ Quantum Access 三重四级杆液质联用仪:仪器控制和实验数据处理采用Thermo Fisher Scientific公司XCalibur 2.0.6软件。

2. 试验步骤

2.1 三聚氰胺-氨基-15N3纯度的测定

2.1.1 外标标准储备溶液的制备

精密称量39.84mg（精确到0.01mg）的三聚氰胺标准品，溶于甲醇中，转移至100mL容量瓶定容，得到浓度为0.3984mg/mL的标准储备液，避光保存于冰箱中，备用。

2.1.2 外标标准工作溶液配制

将2.1.1配制的外标标准储备液用甲醇稀释成浓度为0.03984mg/mL，0.07968mg/mL，0.1992mg/mL，0.3187mg/mL和0.3984mg/mL的标准工作溶液。

2.1.3 待测样品溶液配制

精密称取23.98mg（精确到0.01mg）三聚氰胺-氨基-15N3样品，溶于甲醇中，定容于100mL容量瓶中，得到浓度为0.2398mg/mL的样品储备溶液。

2.1.4 标准工作曲线的建立

将2.1.2配制的外标标准工作溶液进行HPLC定量分析（每次分析都在完全相同的条件下进行），将色谱图上测得的峰面积对标样浓度作图，得到标准工作曲线。

2.1.5 待测样品的测定

将2.1.3待测三聚氰胺-氨基-15N3的样品通过HPLC定量分析，在相同条件下测出其峰面积，将峰面积数据带入2.1.4标准工作曲线，得到理论浓度值。根据公式（1）计算即可得到其纯度（质量分数）。

2.1.6 色谱条件

色谱柱：Cosmosil HILIC 色谱柱（4.6 I.D.×250mm，5μm）或相当者；

流动相：A相：20mmol/L甲酸铵-乙腈混合液（体积比50：50）；B相：0.1%甲酸水溶液-乙腈（体积比5：95），A:B=20：80，等度洗脱。

柱温箱温度：40℃；

流速：1.0mL/min；

检测波长：240nm；

进样量：20μL。

2.1.7  三聚氰胺-氨基-15N3纯度计算

产品的纯度以X计，数值以质量百分数表示，按公式(1)计算：

X=k      ……………………………………  (1)

式中：

X——三聚氰胺-氨基-15N3产品纯度的数值，单位为质量分数（％）；

c——待测样品峰面积平均值在标准工作曲线上对应的产品溶液浓度，单位为毫克每升（mg/mL）；

V——待测产品溶液的定容体积，单位为升( mL)；

XST——三聚氰胺标准品标注纯度的数值，单位为质量分数（％）；

k——稳定同位素15N标记三聚氰胺与三聚氰胺标准品的质量校正系数：1.02；

m——待测产品的称样量，单位为毫克（mg）。

取两份待测样品平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

2.2  三聚氰胺-氨基-15N3的15N同位素丰度测定

- 2.2.1 样品处理

取一只1.5 mL的离心管，用甲醇将三聚氰胺-氨基-15N3样品震荡且充分溶解，浓度约为10 mg/L。

    - 样品测定

用注射器取少量2.2.1的样品，进行蠕动泵10 μL/min进样。

    - 质谱条件

电喷雾电压：4 kV；调谐滤镜电压：70 V；干燥气流量：10 L/min；雾化气流量：4 L/min；加热模块温度：350 C；脱溶剂管温度：250 C；单扫描时间：0.1 s；蠕动泵流速：10μl/min；扫描模式：正离子模式；扫描范围：m/z=[M+H]+  10 dalton；谱图叠加次数：> 100；重复测定次数：6次。

2.2.4  样品的D同位素丰度计算与表述

目标化合物三聚氰胺-氨基-15N3的分子式为C3 H6N315N3，电喷雾离子化后会形成[M+H]+的分子离子。通过“质量簇”分类法，可以将目标化合物离子分成[C3H7N3(14N315N0)]+，[C3H7N3(14N215N1)]+，[C3H7N3(14N115N2)]+和[C3H7N3(14N015N3)]+四个“质量簇”，如表1所示。它们的质量分布与非标记位点“C3H7N3”的天然同位素分布相同，根据同位素丰度计算器(www.chemcalc.com)的计算结果，同位素分布比M：(M+1)：(M+2)为0.964：0.036：0.0005，其中M+2占比小于0.05%，因此忽略后天然丰度同位素分布M：（M+1）为0.964：0.036。

表1  按照“质量簇”对目标化合物三聚氰胺-氨基-15N3的分类

| 分子式 | 实际标记上D原子数目 | 摩尔分数 | m/z范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| [C3H7N3(14N315N0)]+ | 0 | xlab0 | 126~127 |
| [C3H7N3(14N215N1)]+ | 1 | xlab1 | 127~128 |
| [C3H7N3(14N115N2)]+ | 2 | xlab2 | 128~129 |
| [C3H7N3(14N015N3)]+ | 3 | xlab3 | 129~130 |

如表1所示，目标化合物三聚氰胺-氨基-15N3的质荷比分布在m/z=126~130的范围。采集质谱图中m/z=126，127，128，129峰强度数据，代入方程组(2)计算，解得xlabj（j=0,1,2,3）。

Amix126=xlab0·Alab0126= xlab0·0.964

Amix127=xlab0·Alab0127+xlab1·Alab1127= xlab0·0.036+xlab1·0.964   ………………  (2)

Amix128= xlab1·Alab1128+xlab2·Alab2128= xlab1·0.036+xlab2·0.964

Amix129= xlab2·Alab2129+xlab3·Alab3129= xlab2·0.036+xlab3·0.964

xlab0+xlab1+xlab2+xlab3=1

式中：

A126，A127，A128，A129－质荷比为126，127，128，129的质谱峰强度相对值；

xlab0－标记0个15N原子的三聚氰胺-氨基-15N0分子的摩尔分数；

xlab1－标记1个15N原子的三聚氰胺-氨基-15N1分子的摩尔分数；

xlab2－标记2个15N原子的三聚氰胺-氨基-15N2分子的摩尔分数；

xlab3－标记3个15N原子的三聚氰胺-氨基-15N3分子的摩尔分数；

0.964和0.036为三聚氰胺的同位素分布比。

15N同位素丰度值以E计，数值以atom%15N表示，按公式（3）计算：

E =（xlab3 3+ xlab32+ xlab11）/3 100%     ……………………(3)

每份试样平行测定3次结果的算术平均值作为测定结果。

三、结果与讨论

1.  三聚氰胺-氨基-15N3纯度测定的方法学验证

1.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度三聚氰胺纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图3。

图3 标准溶液的液相谱图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表2。

表2  液相色谱实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.03984 | 319755 |
| STD-2 | 0.07968 | 643590 |
| STD-3 | 0.1992 | 1514480 |
| STD-4 | 0.3187 | 2389058 |
| STD-5 | 0.3984 | 3005721 |

以色谱图中三聚氰胺峰面积(y)对三聚氰胺溶液的浓度(x)作图，得到三聚氰胺的标准曲线示于图4，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y=7432565.4x+24731.1，  R2=0.9999

结果表明，三聚氰胺浓度C在0.03984～0.3984mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取三聚氰胺标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中三聚氰胺峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于三聚氰胺溶液的检测限为0.98g/mL。

1.2  方法的精密度

取浓度为0.1992 mg/mL三聚氰胺标准品溶液，重复进样6次，所得三聚氰胺标准品峰面积数据列于表3，表中数据的RSD为0.21% ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表3  方法的精密度试验

| 样品编号 | 三聚氰胺标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1514480 | 1515036 | 0.21 |
| S2 | 1518980 |  |  |
| S3 | 1512180 |  |  |
| S4 | 1515529 |  |  |
| S5 | 1518080 |  |  |
| S6 | 1510969 |  |  |

1.3  方法的加标回收率

在三聚氰胺-氨基-15N3样品溶液中分别加入一定量的三聚氰胺标准品溶液，在试验方法2.1.5的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表4：

表4  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1199 0.1918 0.2398 | 0.0607 0.04961 0.0793 | 0.1806 0.2415 0.3191 | 0.1794 0.1806 0.1789 0.2423 0.2437 0.2394 0.3185 0.3211 0.3212 | 99.31 100.50 99.07 100.35 100.93 99.15 99.82 100.65 100.33 | 99.63 100.14 100.27 |

1.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批三聚氰胺-氨基-15N3样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-MS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据列于表5，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表5  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中 ACQUITY UHPLC（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.9 | 99.5 |
| S2 | 99.6 | 99.4 |
| S3 | 99.4 | 99.1 |
| S4 | 99.1 | 99.1 |
| S5 | 99.2 | 99.4 |
| S6 | 99.4 | 99.5 |
| S7 | 99.6 | 99.1 |
| S8 | 99.9 | 99.3 |
| 算术平均值 | 99.5 | 99.3 |
| 标准偏差S | 0.0031 | 0.0018 |
| 方差S2 | 9.3×10-6 | 3.2×10-6 |
|  | 2.94 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 2.51×10-3 |  |
|  | 1.6 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表5可知，在两个实验室，分别用液相色谱仪对三聚氰胺-氨基-15N3纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.  15N同位素丰度测定的方法学验证

2.1  方法的重复性

使用同一台有机质谱计在相同检测条件下对同一批次三聚氰胺-氨基-15N3样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表6。

表6  方法的重复性试验

| 样品 | D同位素丰度/atom%D | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 99.37 | 99.33 | 0.11 |
| S2 | 99.32 |  |  |
| S3 | 99.38 |  |  |
| S4 | 99.41 |  |  |
| S5 | 99.41 |  |  |
| S6 | 99.31 |  |  |
| S7 | 99.27 |  |  |
| S8 | 99.15 |  |  |
| S9 | 99.46 |  |  |
| S10 | 99.14 |  |  |
| S11 | 99.51 |  |  |
| S12 | 99.25 |  |  |

2.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批三聚氰胺-氨基-15N3样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心TSQ Quantum Access 三重四级杆液质联用仪（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表7，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表7  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中心 TSQ Quantum Access（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.37 | 99.24 |
| S2 | 99.32 | 99.17 |
| S3 | 99.27 | 99.26 |
| S4 | 99.15 | 99.37 |
| S5 | 99.46 | 99.28 |
| S6 | 99.41 | 99.16 |
| S7 | 99.25 | 99.17 |
| S8 | 99.51 | 99.16 |
| 算术平均值 | 99.33 | 99.23 |
| 标准偏差S | 0.11 | 0.076 |
| 方差S2 | 0.013 | 0.0057 |
|  | 2.28 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.097 |  |
|  | 2.06 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表6可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对三聚氰胺-氨基-15N3同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。